Руководство по эксплуатации на

медицинское изделие

«Мотор эндодонтический для работы с

вращающимися никель-титановыми

инструментами E-CONNECT S»

Артикул: IFU-6035233

Версия: 01

Выпущено: 2022.02.17

Размер: 184ммX130мм

1. Наименование медицинского изделия:

«Мотор эндодонтический для работы с вращающимися никель -титановыми инструментами E- CONNECT S»

2. Производитель медицинского изделия:

Наименование: Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd (Китай).

Адрес: No. 99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China (Китай).

Телефон: +86-0519-85962691

Email:Info@sifary.com

3. Назначение и показания к применению для медицинского изделия:

Назначение   медицинского   изделия:   механическая   обработка   корневых   каналов   зубов   и локализация апикального сужения .

Показание медицинского изделия: эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов зубов).  Применяется    в    стоматологии    в    ходе    эндодонтического    лечения    с    использованием эндодонтических  инструментов  и  контролем  крутящего  момента  при  постоянном  вращении инструмента .   Данное   медицинское   изделие   должно   применяться   в   специализированных медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом . Имеет встроенную функцию локализации апикального сужения (апекслокатор).

4. Возможные побочные эффекты и риски применения:

Возможные побочные эффекты: не обнаружены .

Риски применения:

Главный совокупный остаточный риск: несоблюдение инструкций по эксплуатации МИ,        описанных в данном руководстве по эксплуатации . Главный способ управления остаточными

рисками в целях снижения их до допустимого уровня: необходимо следовать инструкциям, описанным в Руководстве по эксплуатации . Перед каждым использованием необходимо     проверять, включать и тестировать эндодонтическое устройство, чтобы гарантировать его  бесперебойную работу .

5. Названия комплектующих

1) Зарядная станция

2) Микромоторный наконечник

3) Угловой наконечник

4) Чехол

5) Держатель файлов

6) Загубный крючок

7) Измерительный кабель

8) Адаптер

9) Лубрикатор

| Микромоторный наконечник (1 шт) | Зарядная станция (1 шт) | Угловой наконечник (1 шт) |
| --- | --- | --- |
| Адаптер (1 шт) | Измерительный кабель (1 шт) | Загубный крючок (2 шт) |
| Держатель файлов (2 шт) | Чехол (1 шт) | Лубрикатор (1 шт) |

6. Условные обозначения, используемые в руководстве по эксплуатации и маркировке

| ВНИМАНИЕ | Ненадлежащее следование инструкции может привести к повреждению устройства или травмированию пользователя/пациента . |
| --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Дополнительная информация, пояснение процессов и рабочих характеристик . |
|  | Серийный номер |
|  | Номер в каталоге |
|  | Изготовитель |
|  | Дата производства |
|  | Оборудование класса II |
|  | Рабочая часть тип «BF» |

|  |  |  |  |  | Маркировка СЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Постоянный ток |
|  |  |  |  |  | Утилизация в соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) |
|  |  |  |  |  | Хранить в сухом месте |
|  | 1 34 C. | Стерилизация в паровом стерилизаторе (автоклаве) при указанной температуре |
|  |  |  |  |  | Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе |
| 20 C |  |  |  | 55 C | Температурное ограничение |
| 80% 20% |  |  |  |  | Ограничение уровня влажности |
|  |  |  |  |  | Логотип изготовителя |
|  |  |  |  |  | Ознакомьтесь с инструкцией по применению |
|  |  |  |  |  | Мойка-дезинфектор для тепловой дезинфекции |
| IPX0 |  |  |  |  | Степень защиты оболочки |

7. Противопоказания

Запрещается  использовать  функцию  апекслокатора,  встроенную  в  E-CONNECT  S,  если пациенту/пользователю установлены медицинские имплантаты, например, кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты и т .п .

Не    используйте    устройство    для    имплантации    или    других    не    эндодонтических стоматологических  процедур .  Безопасность  и  эффективность  устройства  для  беременных женщин и детей не установлена .

ВНИМАНИЕ

Перед началом использования ознакомьтесь со следующими предупреждениями:

1.  Запрещается  помещать  изделие  во  влажную  среду  или  в  любое  место,  где  оно  может соприкоснуться с любым типом жидкости .

2. Запрещается подвергать устройство прямому или непрямому воздействию источников тепла . Необходимо эксплуатировать и хранить устройство в безопасной среде .

3.   Устройство   требует   особых   мер   предосторожности   в   отношении   электромагнитной совместимости  (ЭМС).  Его  следует  собирать  и  эксплуатировать  в  строгом  соответствии  с информацией    по    ЭМС .    В    частности,    запрещается    использовать    устройство    вблизи люминесцентных  ламп,  радиопередающих  устройств,  пультов  дистанционного  управления . Также   запрещается   использовать   данную   систему   вблизи   активного   высокочастотного хирургического   оборудования   в   больничной   среде .   Портативное   РЧ -коммуникационное оборудование (включая периферические блоки, такие, как антенные кабели и внешние антенны) следует использовать не ближе, чем на расстоянии 30 см (12 дюймов) к любой части E-connect S, включая кабели, указанные изготовителем . В противном случае может снизиться эффективность работы данного оборудования . Запрещается заряжать, эксплуатировать и хранить устройство при высокой температуре . Соблюдайте определенные условия эксплуатации и хранения .

4. В процессе работы обязательно используйте перчатки и раббердам .

5. Если в процессе работы с устройством возникает сбой, отключите устройство . Свяжитесь с агентством .

6.  Запрещается  самостоятельно  вскрывать  и  ремонтировать  изделие .  Это  влечет  за  собой аннулирование гарантии .

8. Сборка (установка) E-CONNECT S

| Подсоединение углового наконечника Убедитесь, что 4 штифта углового наконечника совпадают с прорезями микромотора . Соедините обе части устройства . Звук щелчка означает, что части плотно пригнаны друг к другу . Угловой наконечник можно поворачивать на 360 градусов, не снимая с микромотора . Вращение углового наконечника упрощает наблюдение за ЖК-дисплеем во время процедуры . ВНИМАНИЕ |  |
| --- | --- |
|  | Вместо изолирующего чехла можно также использовать одноразовый чехол . ПРИМЕЧАНИЕ Если вы не пользуетесь изолирующим чехлом, при измерении апекса с помощью микромотора надевайте соответствующие изолирующие перчатки и убедитесь в том, что угловой наконечник не касается губ . При выполнении таких процедур рекомендуется использовать раббердам . |

| Убедитесь в правильности соединения частей . В противном случае может внезапно измениться направление вращения мотора, приводя к травмированию пациента . После соединения углового наконечника и рукоятки-микромотора слегка потяните за наконечник, чтобы убедиться в надежности соединения . Для лучшей изоляции углового наконечника при включении режима апекслокатора рекомендуется использовать изолирующий чехол . | Установка файла Поворачивайте файл вперед-назад, пока он не совместится с пазом внутренней защелки и не встанет на место . Зафиксируйте файл в угловом наконечнике . Чтобы извлечь файл, нажмите и удерживайте кнопку на угловом наконечнике . |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ Перед установкой файла проверьте головку файла . Запрещается использовать файл с поврежденной головкой . Перед установкой и извлечением файла убедитесь, что мотор отключен . Вставляйте и извлекайте файлы осторожно, чтобы не повредить пальцы . Не касайтесь основной кнопки включения при установке файла, иначе файл начнет вращаться . Осторожно потяните файл, чтобы убедиться, что он надежно закреплен . В противном случае файл может выпасть и травмировать пациента . Подсоединение измерительного кабеля Если вы хотите активировать функцию измерения апекса, откройте крышку на микромоторе, закрывающую USB-разъем, и вставьте измерительный кабель . | Белое Только функция измерения апекса ПРИМЕЧАНИЕ Вставляйте загубник и держатель файла в гнезда правильного цвета . Если вставить загубник в черное гнездо, автозапуск устройства не сработает . Черное |  |
| --- | --- | --- |
|  | Соединение с зарядной станцией Подключите USB-разъем адаптера к зарядной станции, а другой конец адаптера вставьте в розетку . На зарядной станции |  |
|  | загорится светодиодный (зеленый цвет). | индикатор питания |

|  |  | Светодиодный индикатор питания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вставьте загубный крючок в белое гнездо, а держатель файла - в черное гнездо . ВНИМАНИЕ Подсоединяйте держатель файла в том случае, если вы хотите только измерить апекс . При активировании функции измерения апекса в сочетании с функцией микромотора держатель файла не нужен . |  | ПРИМЕЧАНИЕ Разрешается использовать только оригинальный адаптер . |  |
|  |  | Запрещается использовать процессе зарядки . | устройство в |

| Плотно вставьте рукоятку-микромотор в зарядную базу . На экране отобразится уровень заряда батареи . ПРИМЕЧАНИЕ Устанавливайте рукоятку-микромотор на зарядную базу в правильном направлении, в противном случае батарея не зарядится . | Если нужно положить устройство на стоматологическое кресло или рядом с ним (не заряжая устройство), вместо зарядной базы рекомендуется использовать подставку для микромотора (продается отдельно). |
| --- | --- |

9. Пользовательский интерфейс

| Панель управления ① ● Основная кнопка включения ② Экран дисплея ③ S Клавиша настройки | Включение питания Нажмите и удерживайте кнопку ● более 0.5 секунд, чтобы включить устройство Изменение памяти Нажмите кнопку < или > в режиме ожидания Изменение рабочего режима Нажмите один раз кнопку S в режиме ожидания, нажмите < или > для изменения настроек, затем нажмите ● или подождите 5 секунд, чтобы подтвердить настройки Установка параметров Нажимайте кнопку S до выбора нужных параметров, нажмите < или > для корректировки параметров, затем нажмите ● или подождите 5 секунд, чтобы подтвердить настройки Выбор предустановленной программы Долгое нажатие кнопки S поможет войти в меню предустановленных программ в режиме ожидания . Нажмите < или > для |
| --- | --- |

| ④ < Клавиша переключения режимов работы / уменьшения значений ⑤ > Клавиша переключения режимов работы / увеличения значений | изменения программы, затем нажмите ● для подтверждения Выключение питания Нажмите и удерживайте кнопку S , затем нажмите ● Расширенные настройки У отключенного изделия нажмите и удерживайте кнопку S , затем нажмите ● для входа в меню расширенных настроек . Нажимайте кнопку S до выбора нужных параметров, затем нажмите < или > для корректировки параметров, после чего нажмите ● для подтверждения настроек |
| --- | --- |

Экран дисплея

| 3 2 7 5 6 M1 350rpm Fwd 3.0N·cm 1 4 |  |  |  |  | Интерфейс в режиме ожидания ① Номер режима памяти ② Скорость в текущем режиме памяти ③ Единица измерения скорости: оборотов в минуту ④ Текущий уровень заряда батареи ⑤ Рабочий режим ⑥ Крутящий момент в текущем режиме памяти ⑦ Единица измерения крутящего момента: ньютон-сантиметр Стандартный режим работы ① Установленный максимальный рабочий момент ② Крутящий момент в режиме реального времени ③ Шкала отображения крутящего момента ④ Предустановленная скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  |  |  |  |  |
| 350rpm |  |  |  |  |  |
|  | 1 N ·cm 5 4 3 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  |  |

| 1 |  |  | Интерфейс точки отсчета ① Мигающая полоска указывает на точку реверса при достижении апекса ② Апекс (основное/анатомическое апикальное отверстие) ③ Показатель 0.5 мм (вблизи второстепенного/физиологического апикального отверстия) ④ 1 мм - 3 мм (расчетное расстояние) шкала расстояния от апекса (расчетное расстояние) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref er ence poi nt AP 1 2 3 |  |  |  |
| 2 | 3 4 |  |  |

| Reference point | Точка отсчета |
| --- | --- |
| AP | Апекс |

| 1 |  | 3 |  |  | Интерфейс измерения канала в режиме ожидания ① Номер режима памяти M0 – только режим апекслокатора ② Электронный апекслокатор ③ Мигающая полоска, указывающая на апекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 AP 1 2 3 EAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Интерфейс начала измерения канала ① Цифра индикации Цифра указывает не актуальную длину, а только индикацию ② Шкала указания длины канала ③ Мигающая полоска, указывающая на апекс (только режим апекслокатора) или на точку отсчета (сочетание режима работы микромотора и апекслокатора) Интерфейс измерения канала вблизи |  |
| 3 2 1 AP 0 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | апекса ① Расчетное расстояние (основное/анатомическое | от апекса апикальное |
| 01 0 -1 02 0.5 m 04 03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отверстие) ② Шкала указания длины канала |  |

| M0 | M0 |
| --- | --- |
| EAL | ЭАЛ |
| mm | мм |

Термины и определения

| Fwd | Вперед (по часовой стрелке) |
| --- | --- |
| Rev | Реверс (вращение против часовой стрелки) Термин применяется к специальным файлам, инструментам для введения гидроксида кальция и других растворов |
| REC | Реципрокное (возвратно-поступательное) движение Термин применяется к реципрокным файлам, направляющим файлам и к защите ротационных файлов с помощью установки особого угла |
| ATC | Адаптивная регулировка крутящего момента До настройки крутящего момента мотор двигается в возвратно - поступательном (реципрокном) режиме; при уменьшении крутящего момента до нормального значения мотор вращается по часовой стрелке . |
| EAL | Электронный апекслокатор В этом режиме устройство работает как автономный апекслокатор |
| AP | Апекс Основное, или анатомическое апикальное отверстие |
| R.L | Без реверса крутящего момента Мотор не вращается в обратном направлении, независимо от величины нагрузки от крутящего момента |
| Точка отсчета | При определении длины комбинированным методом функция реверса при достижении апекса обычно должна активироваться до момента достижения основного апикального отверстия, настройка точки реверса от апекса достигается путем изменения положения мигающей полоски |
| Угол FWD | Угол движения вперед (угол вращения по часовой стрелке), активируется в рабочих режимах REC и ATC |
| Угол REV | Угол реверса (угол вращения против часовой стрелки), активируется в рабочих режимах REC и ATC |
| Режим памяти | Режимы от M0 до M10 |
| Рабочий режим | Режимы FWD, REV, REC и ATC |

10. Настройка и функциональные характеристики

Выбор памяти

| 1 | 2 |  |  | Устройство E-connect S имеет 11 программ памяти . Нажмите < или > для изменения памяти в режиме ожидания . Номер памяти ( ) изменится на выбранный . M1-M10 - стандартная рабочая память для обработки канала . Каждая память имеет собственную скорость ( ), режим ( ) и крутящий момент ( ). Все эти параметры можно изменить (см . раздел 6.2. Настройка параметров). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 350r pm Fwd 3.0N·cm |  |  |  |  |
| 3 |  | 4 |  |  |
| M0 AP 12 3 EAL. | M0 - специальная память для работы только в режиме апекслокатора (см . раздел 7.3. Эксплуатация апекслокатора в ненадлежащих условиях). |

| rpm | об/мин |
| --- | --- |
| Fwd | Fwd |
| N•cm | Н•см |
| MO | M0 |
| EAL | EAL / ЭАЛ |

Настройка параметров

ВНИМАНИЕ

Все параметры необходимо устанавливать в зависимости от файла . Перед включением мотора убедитесь, что все параметры выбраны правильно . В противном случае существует риск поломки файла .

|  |  | Перед включением мотора проверьте правильность выбранного рабочего режима ( ). В противном случае один раз нажмите кнопку S в режиме ожидания . Затем нажмите < или > для изменения режима . |
| --- | --- | --- |
| M1 350r pm Fwd 3.0N·cm |  |  |
| 1 |  |  |

|  |  |  | E-connect S имеет 4 рабочих режима: FWD, REV, REC и ATC (см . раздел 5.3. Термины и определения для расшифровки и пояснения всех указанных режимов). ПРИМЕЧАНИЕ При выборе режима REV раздается медленный звуковой сигнал после включения мотора . Сигнал указывает на вращение мотора против часовой стрелки . |
| --- | --- | --- | --- |
| Oper at i on Mode Fwd |  |  |  |
| Повторно нажмите кнопку S для проверки всех ожидаемых параметров данного рабочего режима на новом уровне . Нажмите < или > для изменения параметров, если это необходимо . ПРИМЕЧАНИЕ Параметры различаются в разных режимах в соответствии с определенной схемой (см . раздел 6.5. Схема параметров). |  |  |  |
|  |  |  | Настройку скорости можно регулировать от 120 до 1000 об/мин . ПРИМЕЧАНИЕ Скорость в рабочих режимах REC и ATC различается в соответствии с определенной схемой (см . раздел 6.5. Схема параметров). |
| Speed 300 rpm |  |  |  |
|  |  |  | Настройку крутящего момента можно изменить с 0.5 Н ·см до 4.0 Н ·см . Также возможен вариант R.L (без реверса крутящего момента). ПРИМЕЧАНИЕ Крутящий момент в рабочих режимах REC и ATC различается в соответствии с определенной схемой (см . раздел 6.5. Схема параметров). ВНИМАНИЕ При выборе режима R.L (без реверса крутящего момента) раздается тихий звуковой сигнал после включения мотора . Используйте эту функцию с осторожностью . Для этого нужны профессиональные навыки, в противном случае существует риск поломки файла . |
| Torque L imit 3 .0 N ·cm |  |  |  |

|  |  | Апекслокатор, встроенный в E-connect S: когда загубник соприкасается с губой пациента и эндофайл входит в корневой канал, мотор включается автоматически . Нажмите < или > для отключения этой функции, если она нежелательна . Нажмите кнопку ● для включения и выключения мотора . ВНИМАНИЕ Мотор включается автоматически, когда рукоятка - микромотор (без изолирующего чехла) или файл касается губы пациента или пальцев оператора (без изолирующих перчаток). Избегайте подобных ситуаций . В противном случае файл, вращаемый от мотора, может травмировать пациента или оператора . |
| --- | --- | --- |
| Auto Start ON |  |  |
| Auto Stop OFF |  | Когда эндофайл извлечен из корневого канала, стандартные настройки не дают мотору остановиться автоматически . Нажмите < или > , что выбрать автоматическую остановку, если это необходимо . |
|  |  | Из-за наличия встроенного апекслокатора, когда файл достигает точки отсчета, мотор начинает работать в установленном режиме: реверс, замедление, остановка и выключение . Нажмите < или > для изменения режима . Реверс: изменение направления вращения файла, пока файл слегка не поднимется вверх . После этого направление вращения снова меняется . Замедление: замедление вращения при приближении к точке отсчета . При ее достижения включается режим реверса . Остановка: вращение прекращается при достижении точки отсчета . Затем файл слегка приподнимается и снова начинает вращаться . Выключение: обычное вращение, даже при достижении точки отсчета . |
| Apical A ction Reverse |  |  |

| 1 | При определении длины комбинированным методом функция реверса при достижении апекса обычно должна активироваться до момента достижения основного апикального отверстия . Нажмите < или > для установки точки реверса при достижении апекса, изменяя положение мигающей полоски ( ). Мотор будет останавливаться каждый раз при достижении мигающей полоски . |
| --- | --- |
| Ref er ence poi nt AP 1 2 3 |  |
| FWD A ngle 1 20° | Активация в рабочем режиме REC и ATC. Оператор может корректировать угол движения вперед (угол вращения по часовой стрелке) от 30° до 370° . Нажмите < или > для изменения параметров . |
| REV A ngle 1 50° | Активация в рабочем режиме REC и ATC. Оператор может корректировать угол движения назад (угол вращения против часовой стрелки) от 30° до 370° . Нажмите < или > для изменения параметров . |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ Сумма угла FWD и угла REV должна превышать 120° . Система мотора закрывает ненужный угол . Например, при установке угла FWD на 30° угол REV должен превышать 90° . |

| rpm | об/мин |
| --- | --- |
| Fwd | Fwd |
| cm | см |
| MO | M0 |
| EAL | ЭАЛ |
| Operation Mode | Рабочий режим |
| Fwd | Fwd |
| Speed | Скорость |
| Torque Limit | Ограничение крутящего момента |
| Auto Start | Автоматический запуск |
| ON | ВКЛ . |

| Auto Stop | Автоматическая остановка |
| --- | --- |
| OFF | ВЫКЛ . |
| Apical Action | Действие вблизи апекса |
| Reverse | Реверс |
| Reference point | Точка отсчета |
| AP | Апекс |
| FWD Angle | Угол FWD |
| REV Angle | Угол REV |

Предварительно установленные программы

| 1 M1 Protaper SX&S1 Protaper S2. Protaper F1.. Fwd 350 r pm 3.0 N·cm 2 | Для удобства пользования мы предварительно установили несколько стандартных файловых систем . Длительное нажатие кнопки S позволяет войти в меню предварительно установленных программ в режиме ожидания . Интерфейс см . на рисунке слева . M1 ( ) означает текущий режим памяти . Его можно заменить на предустановленную программу ( ) Нажмите < или > для замены, затем нажмите кнопку ● для подтверждения замены . |
| --- | --- |
| 1 3 2 Fwd 300 r pm 2.5 N·cm OneShape OneF lare 2Shape OneCurve. 4 | При выборе опции «УанКёрв» (OneCurve) ( ) рабочий режим ( ), скорость ( ) и ограничение крутящего момента () изменятся в соответствии со стандартными настройками файловой системы . ПРИМЕЧАНИЕ «Протейпер» (Protaper ), «ГЕЙТС» (GATES ), «Про .Глайдер» (Pro.Glider ) и «Вэйв уан» (Wave one ) являются зарегистрированными товарными знаками компании «Дентсплай» (Dentsply). «Эмту» (Mtwo ), «Флекс .Мастер» (Flex.Master ), «Реципрок» (Reciproc ) и «Ар-Пайлот» (R-Pilot ) являются зарегистрированными товарными знаками компании «ВиДиДаблъю» (VDW). «Кей3ЭксЭф» (K3XF ), «ТиЭф» (TF ) являются зарегистрированными товарными знаками компании «СайбронЭндо» (SybronEndo). |

|  |  |  |  |  | «УанДжи» (OneG ), «УанШейп» (OneShape ), «УанФлэйр» (OneFlare ), «2Шейп» (2Shape ) и «УанКёрв» (OneCurve ) являются зарегистрированными товарными знаками компании «Майкро-Мега» (Micro-Mega). «ЭксПендо .Шейпер» (XPendo.Shaper ), «ЭксПендо .Финишер» (XPendo.Finisher ), «айРэйс» (iRace ), «БиТи-Рэйс» (BT-Race ) и «БайоРэйс» (BioRace ) являются зарегистрированными товарными знаками компании «ЭфКейДжи» (FKG). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | Также режим памяти ( ), рабочий режим ( ), скорость ( ) и ограничение крутящего момента ( ) изменяются в соответствии со стандартными настройками файловой системы . ПРИМЕЧАНИЕ Все режимы памяти (от M1 до M10) можно заменять аналогичным образом . |
| OneCurve 300r pm Fwd 2.5 N·cm |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Стандартные настройки «УанКёрв» (OneCurve) также можно изменять . На экране параметры будут заключены в 4 уголка ()(). Чтобы вернуться к стандартным настройкам, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку S . Чтобы войти в меню предустановленных программ, выберите «УанКёрв» (OneCurve) и нажмите ● для подтверждения . Стандартные настройки вернутся, а 4 уголка на экране вокруг параметров исчезнут . Чтобы вернуться к режиму M1 (или M2-M10), в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку S для входа в меню предустановленных программ . Нажмите < или > для выбора M1 (или M2-M10), затем нажмите ● для подтверждения выбранного режима . ВНИМАНИЕ Изменение стандартных настроек не рекомендуется . Делайте это только в случае абсолютной уверенности в необходимости такого изменения . В противном случае может произойти поломка файла . |
| OneCurve 350r pm Fwd 3.0N·cm |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| M1 | M1 |
| --- | --- |
| Prot ap er SX&S1 | Protaper SX&S1 |
| Protaper 32 | Protaper 32 |
| Protaper F1 | Protaper F1 |
| F wd | Fwd |
| rpm | об/мин |
| N•cm | Н•см |
| OneShape | OneShape |
| OneFIare | OneFlare |
| 2Shape | 2Shape |
| OneCurve | OneCurve |

Расширенные настройки

|  | У отключенного изделия нажмите и удерживайте кнопку S , затем нажмите ● для входа в меню расширенных настроек . На экране дисплея появится номер версии ПО . E-connect S легко обновляет ПО без помощи инструментов и программных средств . Свяжитесь со своим дистрибьютором для обновления ПО, если необходимо . ПРИМЕЧАНИЕ После обновления сохраняются . установленные параметры не |
| --- | --- |
| Ver si ons E . 1 . 1 .008 |  |
|  | Снова нажмите кнопку S , чтобы изменить показатель времени автовыключения . Нажмите < или > для корректировки параметра, после чего нажмите ● , чтобы подтвердить изменение . Можно установить время автовыключения от 3 до 15 минут . |
| Aut o Power Of f 10 Mi n |  |

|  |  |  | Нажмите кнопку S , чтобы изменить показатель времени автовозврата . Это означает, что при установке параметров, таких как скорость и крутящий момент, система возвращается в режим ожидания, если устройство не эксплуатируется в течение 5 секунд . Нажмите < или > для корректировки показателя, затем нажмите ● , чтобы подтвердить изменение . Можно установить время автовозврата от 3 до 15 секунд . |
| --- | --- | --- | --- |
| Aut o Ret ur n t i me 5 Sec |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите кнопку S , чтобы изменить уровень звукового сигнала . Нажмите < или > для корректировки показателя, затем нажмите ● , чтобы подтвердить изменение . Уровень звукового сигнала можно изменять от 0 до 3. |
| Beeper Vol ume Vol . 2 |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите кнопку S , чтобы изменить параметр «Рабочая рука» . Нажмите < или > для корректировки параметра, затем нажмите ● , чтобы подтвердить изменение . Можно указать в качестве рабочей правую или левую руку . |
| Habi t hand Right Hand |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите кнопку S , чтобы изменить параметр «Запуск памяти» . Этот параметр означает, что всякий раз при включении устройства на экране сперва отображается сохраненный режим памяти . Нажмите < или > для корректировки показателя, затем нажмите ● , чтобы подтвердить изменение . Можно установить режимы M1 и Последний (номер режима памяти при включении устройства). |
| St ar t up memor y M1 |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите кнопку S , найдите функцию «Калибровка», нажмите < или > для выбора опции «ВКЛ .», после чего нажмите ● для начала калибровки . |
| Cal i br at i on OFF |  |  | ВНИМАНИЕ Перед калибровкой убедитесь в том, что угловой наконечник установлен на место . Не вставляйте файл . Крутящий момент не будет скорректирован, если калибровка выполняется без оригинального углового наконечника или без нагрузки на зажим углового наконечника; также существует риск поломки файла . |

| Calibration 1000 rpm |  | Скорость мотора увеличивается от 120 до 1000 об/мин . Когда скорость равна 1000 об/мин, калибровка считается успешной, и функция автоматически отключается . |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нажмите кнопку S , найдите функцию «Возврат настроек» . Нажмите < или > для выбора опции «ВКЛ .», после чего нажмите ● для запуска возврата настроек . Все параметры, установленные оператором, будут изменены на параметры по умолчанию (см . раздел 6.5. Схема параметров). ПРИМЕЧАНИЕ После возврата настроек параметры не сохраняются . Запишите значения нужных параметров перед данной процедурой . |
| Restore settings OFF |  |  |

| Versions | Версии |
| --- | --- |
| Auto Power Off | Автовыключение |
| 10 Min | 10 мин |
| Auto Return tirne | Время автовозврата |
| 5 See | 5 сек |
| Beeper VoIurne | Уровень звукового сигнала |
| VoI 2 | Ур . 2 |
| Habit hand | Рабочая рука |
| Right Hand | Правая рука |
| Start up memory | Запуск памяти |
| M1 | M1 |
| Calibration | Калибровка |
| OFF | ВЫКЛ . |

Схема параметров                                                                                                                                      Настройки памяти по умолчанию указаны ниже;при необходимости настройки можно изменить .

| Функция | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий режим | FWD | FWD | REC | REC | ATC | ATC | REV | REV | FWD | FWD |
| Скорость (об/мин) | 300 | 400 | 350 | 450 | 450 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
| Ограничение крутящего момента (Н ·см) | 3.0 | 2.0 | Не прим . | Не прим . | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| Автоматически й запуск | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . | ВКЛ . |
| Автоматическа я остановка | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . | ВЫКЛ . |
| Действие вблизи апекса | REV | REV | REV | REV | REV | REV | REV | REV | REV | REV |
| Точка отсчета | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Угол FWD | Не прим . | Не прим . | 30 | 40 | 370 | 210 | Не прим . | Не прим . | Не прим . | Не прим . |
| Угол REV | Не прим . | Не прим . | 150 | 160 | 50 | 50 | Не прим . | Не прим . | Не прим . | Не прим . |

Стандартные изменить .

| Автовыключение | 10 мин |
| --- | --- |
| Время автовозврата | 5 сек |
| Уровень звукового сигнала | 2 |
| Рабочая рука | Правая рука |

расширенные настройки указаны ниже; при необходимости настройки можно

| Запуск памяти | M1 |
| --- | --- |
| Язык | Английский |
| Калибровка | ВЫКЛ . |
| Возврат настроек | ВЫКЛ . |

Скорость (об/мин) различается в зависимости от рабочего режима . Подробную информацию см .

ниже .

| Fwd |  |  | Rev |  | REC | ATC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 150 200 250 280 300 350 400 |  |  |  |  | 150 200 250 300 400 450 500 |  | 350 |
| 450 900 | 500 550 950 1000 | 600 650 700 |  | 750 800 850 |  |  |  |

Крутящий момент (Н ·см) различается в зависимости от рабочего режима; он может меняться даже  в  рамках  одного  и  того  же  рабочего  режима  в  зависимости  от  изменения  скорости . Подробную информацию см . ниже .

| Скорость (об/мин) | Fwd | Rev | REC | ATC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120-700 | 0.5 0.8 1.0 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 R.L |  | Не прим . | 0.5 0.8 1.0 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 |
| 700- 1000 | 0.5 0.8 1.0 1.5 1.8 2.0 |  | Не прим . | Не прим . |

Угол FWD (в градусах) и угол REV (в градусах) различается в зависимости от рабочего режима . Подробную информацию см . ниже .

|  | Fwd | Rev | REC | ATC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол FWD | Не прим . |  | 280 300 30 40 50 60 70 80 160 100 120 150 180 90 260 200 230 250 320 340 360 370 | См . предыду щую таблицу |
| Угол REV | Не прим . |  | См . предыдущую таблицу | См . предыду щую таблицу |

ПРИМЕЧАНИЕ

Сумма угла FWD и угла REV должна превышать 120° . Система мотора закрывает ненужный угол . Например, при установке угла FWD на 30° угол REV должен превышать 90° .

11. Эксплуатация

Уровень заряда

|  |  | Отображает оставшийся заряд батареи в настоящий момент . Если осталось менее 15 %, зарядите устройство . |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИМЕЧАНИЕ Если уровень заряда составляет менее 15 %, устройство необходимо зарядить в течение 30 дней, в противном случае батарея будет повреждена . |
| LowPower Please Charge. | Если продолжить эксплуатацию устройства, крутящий момент и скорость будут меньше установленного значения . На экране появится предупреждение о низком уровне заряда батареи, и устройство отключится . |
|  |  | ПРИМЕЧАНИЕ Оставшийся уровень заряда батареи отображается в вольтах . Если микромотор продолжает работать, отображаемый уровень заряда батареи становится ниже . |
|  | Alternative charging method | Зарядка устройства возможна также без зарядной базы . Для этого подключите адаптер непосредственно к рукоятке-микромотору . Состояние заряда отобразится на экране . Рекомендуется зарядка с использованием зарядной базы (см . раздел 4.4. Соединение с зарядной базой). ВНИМАНИЕ Разрешается использовать только оригинальный адаптер . К USB-разъему микромотора можно подключать только оригинальный адаптер для зарядки устройства и подсоединения измерительного кабеля, если используется функция апекслокатора . Запрещается подключение к другим выходам, в противном случае изделие будет повреждено . |

| 1 | 2 | На экране появляется индикатор зарядки и начинает медленно мигать ( ). Когда батарея заряжена или почти заряжена, индикатор перестает мигать и появляется изображение, как на рисунке ( ). Полная зарядка занимает около 4-х часов . Это зависит от оставшегося уровня заряда батареи и от состояния батареи . Батарею можно заряжать 300-500 раз . Это зависит от условий эксплуатации устройства . ПРИМЕЧАНИЕ При зарядке происходит принудительная остановка прочих функций . Снимите устройство с зарядной базы, нажмите основную кнопку включения, и устройство начнет работать с учетом последней сохраненной функции . |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВНИМАНИЕ Запрещается менять батарею . Замену батареи могут производить только квалифицированные технические специалисты или дистрибьюторы . В результате использования неподходящей батареи или ее неправильной установки могут быть повреждены электронные компоненты . |

| Low Power | Низкий уровень заряда |
| --- | --- |
| Please Charge | Зарядите батарею |
| Alternative charging method | Альтернативный способ зарядки |

Эксплуатация мотора

| 5 4 3 2 1 N ·cm 350 rpm | При эксплуатации устройства только в качестве мотора на экране отображается шкала крутящего момента (подробную информацию о шкале крутящего момента см . в разделе «Экран дисплея»). |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ |  |

| Перед началом работы в полости рта включите E-connect S, чтобы убедиться в надлежащей работе устройства . Своевременно заменяйте файл, чтобы избежать его разлома внутри канала . Файл может сломаться из-за циклической усталости / усталости при кручении . Чрезмерное усилие / нажатие рукой на эндомотор в процессе его эксплуатации может вызвать поломку устройства . Запрещается нажимать кнопку извлечения файла в процессе работы устройства . В противном случае файл может выпасть и травмировать пациента . Электромагнитные помехи в окружающей среды могут препятствовать работе устройства . Не следует полностью полагаться на автоматический контроль устройства . Обязательно обращайте внимание на показания, отображаемые на дисплее . |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ Если устройство функционирует неправильно, прекратите его эксплуатацию и сообщите об этом компании . Файл легко ломается на высокой скорости . Следуйте рекомендациям изготовителя касательно применимой скорости и проверяйте настройки эндомотора перед использованием . Разрешается использовать только файлы, изготовленные из никель-титанового сплава или из нержавеющей стали . В процессе работы обязательно используйте перчатки и раббердам . Не забывайте извлекать файл из углового наконечника после применения . |  |  |
| AP 5 1 0 3 2 |  | При использовании устройства в качестве мотора в сочетании с апекслокатором к мотору необходимо подсоединить измерительный кабель через USB-гнездо . Белое гнездо предназначено для загубника (контакт с губой). Черное гнездо в данном случае не используется . На экране появляется шкала точек отсчета (подробную информацию о шкале точек отсчета см . в разделе «Экран дисплея»). |

| -2 3 2 1 AP. | ПРИМЕЧАНИЕ Настоятельно рекомендуем проверять функционирование устройства перед каждым использованием . Коснитесь загубника файлом, вставленным в угловой наконечник, и проверьте, чтобы на экране дисплея загорелись все полоски измерительной шкалы, а мотор постоянно вращался в обратном направлении . |
| --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ Устройство не может всегда выполнять точные измерения, в частности, в случаях патологической или необычной морфологии корневого канала . Пользователь должен сверяться с рентгеновскими снимками для проверки результатов измерения . Если показания измерительной шкалы не меняются по мере введения файла, возможно, что устройство неисправно . В этом случае прекратите его использование . |  |

| rpm | об/мин |
| --- | --- |
| N•cm | Н•см |
| Ap | Апекс |

Эксплуатация апекслокатора и ненадлежащие условия

| 05 3 2 1 AP |  | Использование устройства только в качестве апекслокатора . Мы рекомендуем установить микромотор на зарядную базу для лучшей визуализации угла . Подсоедините к мотору измерительный кабель через USB-разъем . В белое гнездо вставьте загубник, в черное гнездо - держатель файла . На экране отобразится шкала-индикатор длины канала (подробную информацию о шкале- индикаторе длины канала см в разделе 5.2. Экран дисплея). |
| --- | --- | --- |

| 1 Ref er ence poi nt AP 1 2 3. | Точку отсчета можно откорректировать при использовании устройства только в качестве апекслокатора . Нажмите кнопку S для отображения шкалы точек отсчета в режиме ожидания M0. Нажмите < или > для изменения точки отсчета путем перемещения мигающей полоски ( ). При достижении точки отсчета раздастся продолжительный звуковой сигнал . |
| --- | --- |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ Файл должен быть правильно зафиксирован в держателе файла . Нажмите кнопку держателя файла в направлении, указанном стрелкой . Зацепите крючком держателя верхнюю металлическую часть файла . Отпустите кнопку . Держатель файла и ручка файла должны быть расположены перпендикулярно . В противном случае кончик держателя файла может быть поврежден . |
| 0.5 mm 04 03 02 01 00 -1. | ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется использовать тестер апекслокатора для проверки функциональности апекслокатора перед каждым использованием . Вставьте тестер апекслокатора в USB-разъем рукоятки-микромотора в режиме M0. Убедитесь, что высветившееся число находится в диапазоне 01-03 (0.3 мм - 0.8 мм вверху шкалы) |
| OVER 04 03 02 01 00 - 1. | ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуем проверять соединение апекслокатора перед каждым использованием . Коснитесь загубника металлической частью держателя файла . Убедитесь, что на экране высветились все полоски измерительной шкалы, а наверху появилась мигающая надпись «ВЕРХ» (OVER). |
| Неподходящая ситуация в корневом канале для выполнения электрических измерений |  |

| Невозможно выполнить точные измерения при наличии следующих условий в корневом канале: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Корневой канал имеет большое апикальное отверстие Корневой канал нельзя измерить точно из-за |  |
|  |  | повреждения или недостаточного апикального отверстия . Полученный может показать меньшую длину, чем деле . | развития результат на самом |
| Clean |  | Избыточное кровотечение из отверстия вскрытого корневого канала Если кровь вытекает из отверстия вскрытого корневого канала и попадает на десну, может возникнуть утечка электрического тока, нарушая точность измерений . Подождите до полной остановки кровотечения . Очистите корневой канал и отверстие, полностью удалите кровь из корневого канала, и только после этого приступайте к измерению . Химический раствор, попавший в корневой канал, вытекает из отверстия Вытекание химического раствора из корневого канала делает невозможным точность измерений . Важно удалить раствор из отверстия . |  |
| Build- up (e .g . cement) |  | Сломанная коронка При поломке коронки часть десневой ткани попадает в просвет; вследствие контакта десневой ткани и файла корневого канала возникает утечка тока, препятствуя точности измерений . В этом случае необходимо изолировать десневую ткань с помощью надлежащего материала . |  |

| Crack Branch | Утечка тока через трещину в зубе и через ответвление корневого канала Трещина в зубе может стать причиной утечке тока, препятствуя точности измерений . Ток может также утекать через ответвления . |
| --- | --- |
| Gutta- percha | Обработка канала с гуттаперчевой пломбой Необходимо полностью удалить гуттаперчу для устранения ее изоляции . Затем полностью введите маленький файл через апикальное отверстие . Введите в канал немного солевого раствора . Следите за тем, чтобы раствор не вылился через отверстие в канале . |
| Crown | Коронка или металлический протез соприкасаются с десневой тканью Измерения не могут быть точными, если файл касается металлического протеза, соприкасающегося с тканью десны . Измерения не могут быть точными, если файл касается металлического протеза, соприкасающегося с тканью десны . |
| Debris Pulp | Осколки/опилки после препарирования зуба Пульпа внутри канала Удалите с зуба все осколки/опилки, оставшиеся после препарирования . Удалите всю пульпу внутри канала . В противном случае нельзя получить точные результаты измерения . |
| Caries touches gums | Кариесный участок касается десны В этом случае происходит утечка электрического тока через зараженный кариесом участок на десну, препятствуя точности измерения . |

| Blocked |  |  |  | Заблокированный канал Измеритель не может пройти сквозь заблокированный канал . Полностью раскройте канал вплоть до апикальной конструкции, чтобы выполнить измерение . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Too dry |  |  |  | Очень сухой канал Если канал очень сухой, измеритель не сможет работать, пока не окажется вплотную к апексу . В этом случае попытайтесь увлажнить канал оксидолом или солевым раствором . |
| Различие результатов измерений, полученных с помощью апекслокатора и рентгенографии Иногда показатели, полученные с помощью апекслокатора, не соответствуют изображению на рентгеновском снимке . Это не означает неисправность апекслокатора или рентгеновского аппарата . В зависимости от угла направления пучка рентгеновских лучей верхушка корня зуба может отображаться некорректно . Положение верхушки корня будет визуально отличаться от ее настоящего положения . |  |  |  |  |
| X- ray photo | X - ray tube |  | Видно, что на рентгеновском снимке положение апекса корневого канала в настоящий момент не совпадает с анатомическим положением . На самом деле, апикальное отверстие расположено у корональной части . В этом случае рентгеновский снимок может показать, что кончик файла не достиг апикального отверстия, даже если на самом деле он вплотную приблизился к нему . |

| AP | Апекс |
| --- | --- |
| Reference point | Точка отсчета |
| mm | мм |
| OVER | ВЕРХ |
| Clean. | Очистить . |

| Build-up (e.g. cement) | Наращивание (например, с помощью цемента) |  |
| --- | --- | --- |
| Crack | Трещина |  |
| Branch | Ответвление |  |
| Gutta-percha | Гуттаперча |  |
| Crown | Коронка |  |
| Debris | Осколки/опилки |  |
| Pulp | Пульпа |  |
| Caries touches gums | Соприкосновение десны | кариесного участка и |
| Blocked | Блокировка |  |
| Too dry | Слишком сухой |  |
| X-ray photo | Рентгеновский снимок |  |
| X-ray tube | Рентгеновская трубка |  |

12. Очистка, дезинфекция и стерилизация

Введение

В целях гигиены и санитарной безопасности компоненты (угловой наконечник, держатель файла, загубный крючок и чехол) необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать перед каждым использованием,   чтобы   предотвратить   загрязнение .   Это   нужно   делать   перед   первым использованием  и  после  каждого  последующего  использования .  Соблюдайте  национальные правила, стандарты и требования по очистке, дезинфекции и стерилизации .                                      Процедуры   повторной   обработки   данного   стоматологического   устройства   имеют   лишь ограниченное  применение .  Это  означает,  что  ограничение  количества  процедур  обработки определяется функциональностью/износом устройства . Максимально допустимого количества повторных  обработок  не  существует .  Устройство  не  следует  использовать  повторно,  если замечено ухудшение свойств материала .                                                                                                  В случае повреждения устройство необходимо обработать и отправить изготовителю для ремонта .

Общие рекомендации

Пользователь отвечает за стерильность устройства во время первого цикла и при каждом

последующем использовании, а также несет ответственность за использование поврежденных или грязных инструментов, где это применимо, после стерилизации .

Для  вашей  безопасности  просим  надевать  средства  индивидуальной  защиты  (перчатки,

защитные очки и пр .).

Используйте только дезинфицирующий раствор, эффективность которого одобрена (список

Объединения прикладной гигиены (VAH) / Немецкого общества гигиены и микробиологии (DGHM), маркировка CE, одобрение Управления по надзору за качеством продуктов питания и   лекарственных   средств   (FDA)),   в   соответствии   с   руководством   по   применению, предоставленным производителем дезинфицирующего раствора .

Качество воды должно соответствовать местным нормам; в частности, это касается последнего

этапа - ополаскивания, или использования мойки-дезинфектора .

Тщательно очищайте и промывайте компоненты перед автоклавированием .                                 Запрещается использовать смазку для микромотора .                                                                         Запрещается очищать угловой наконечник с помощью ультразвукового очистителя .                   Запрещается использовать дезинфицирующие материалы, содержащие отбеливатель или хлор .

Компоненты, стерилизуемые в автоклаве

| Компоненты, стерилизуемые в автоклаве |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой наконечник | Загубный крючок | Держатель файла |  | Чехол |
| ВНИМАНИЕ |  |  |  |  |

| В автоклав разрешается помещать только компоненты, указанные выше . Стерилизуйте указанные компоненты перед первым использованием и после каждого использования . |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкции по обработке изделия |  |  |
| Подготовка на месте использования: |  | Отсоедините компоненты (угловой наконечник, загубный крючок, держатель файла, чехол) от микромотора . Инструкции по демонтажу устройства см . в разделе «Сборка E-connect S» . Сразу после использования смойте с компонентов сильные загрязнения с помощью холодной воды (<40 °C). Запрещается использовать фиксирующие моющие средства или горячую воду (>40 °C), поскольку загрязнения могут зафиксироваться на устройстве и повлиять на результат процесса обработки . Поместите инструменты во влажную среду . ВНИМАНИЕ Запрещается погружать компоненты или протирать их любой из перечисленных далее функциональных жидкостей (кислотная электролизированная вода, крепкий щелочной раствор, озонированная вода), медицинскими средствами (глутарал и др .) или любыми другими особыми типами воды либо жидкостей для промышленной очистки . Применение таких жидкостей может вызвать коррозию металлических частей и прилипание остатков медицинских средств к компонентам . |
| Транспортировка: |  | Безопасное хранение и транспортировка к месту обработки позволит избежать повреждений и загрязнения окружающей среды . |
| Подготовка удалению загрязнений: | к | Устройство необходимо обрабатывать в разобранном состоянии . ВНИМАНИЕ Не забудьте извлечь файл перед очисткой углового наконечника . Соблюдайте соответствующие меры индивидуальной защиты . |
| Предварительная очистка: |  | Предварительно очистите устройство вручную, пока оно не станет визуально чистым . Погрузите компоненты в моющий раствор и с помощью водоструйного пистолета промойте полости и просветы холодной водопроводной водой в течение не менее 10 секунд . Очистите поверхности мягкой щеткой . |
| Очистка: |  | Что касается очистки/дезинфекции, ополаскивания и высушивания, необходимо различать ручные и автоматические способы обработки . Отдавайте предпочтение автоматическим способам обработки, в |

|  | частности, из-за лучшего стандартизационного потенциала и промышленной безопасности . Автоматическая очистка: Аккуратно поместите компоненты на лотке в мойку-дезинфектор, установите следующие параметры и запустите программу: 4 минуты - предварительное мытье в холодной воде (<40 °C); слив 5 минут - мытье в слабом щелочном моющем растворе при 55 °C; слив 3 минуты - нейтрализация в теплой воде (>40 °C); слив 5 минут - промежуточное ополаскивание теплой водой (>40 °C); слив Процессы автоматической очистки были валидированы с помощью средства 0.5 % Неодишер МедиКлин форте (0.5% neodisher MediClean forte) («Д-р Вайгерт» (Dr. Weigert)). Примечание в соответствии со стандартом EN ISO 17664: ручные способы очистки для данного устройства не требуются . Если необходимо применить ручной способ очистки, валидируйте его перед применением . ВНИМАНИЕ Используйте только одобренные мойки-дезинфекторы, удовлетворяющие требованиям стандарта EN ISO 15883, регулярно осуществляйте их техническое обслуживание и калибровку . Следуйте инструкциям и соблюдайте концентрации и пропорции, указанные изготовителем (см . Общие рекомендации). Избегайте контакта между угловым наконечником и любым другим инструментом, набором, поддерживающим устройством или емкостью . |
| --- | --- |
| Дезинфекция: | Автоматическая термическая дезинфекция в мойке/дезинфекторе с учетом национальных требований в отношении параметра A0 (см . EN ISO 15883). Для устройства валидирован цикл дезинфекции = 5 минут при 93 °C, чтобы достичь значения A0 = 3000. После ручной очистки необходимо немедленно выполнить автоматическую дезинфекцию или стерилизацию инструментов . Ручной способ дезинфекции не рекомендуется . |
| Высушивание: | Автоматическая сушка: |

|  | Просушите поверхность инструмента, включив цикл сушки в мойке - дезинфекторе . При необходимости дополнительно просушите инструмент вручную полотенцем, не оставляющим ворса . Продуйте полости инструментов стерильным сжатым воздухом . |
| --- | --- |
| Функциональное тестирование, техническая поддержка: | Визуальный осмотр инструментов на отсутствие загрязнение и сборка устройства . Функциональное тестирование согласно инструкции по применению . При необходимости выполните обработку повторно, пока инструмент не станет визуально чистым . Перед упаковкой и автоклавированием убедитесь в том, что была осуществлена техническая поддержка компонентов в соответствии с инструкциями изготовителя . В смазке нуждается только угловой наконечник . |
|  | B lack o i l ВНИМАНИЕ Перед автоклавированием необходимо смазать угловой наконечник . Прикрепите распылитель к масленке и угловому наконечнику . Нажмите кнопку на масленке и удерживайте более 3-х секунд . Все черное смазочное масло должно вытечь из головки углового наконечника . |
| Упаковка: | Для стерилизации упакуйте инструмент в соответствующий упаковочный материал . ВНИМАНИЕ Проверьте срок годности пакета, указанный изготовителем, чтобы определить оставшийся срок службы . Используйте пакеты, устойчивые к воздействию температуры до 141 ℃ и соответствующие требованиям стандарта EN ISO 11607. |
| Стерилизация: | Инструменты стерилизуются в паровом стерилизаторе с возможностью фракционированного предвакуума (в соответствии со стандартом EN 285 / EN 13060 / EN ISO 17665), с учетом соответствующих нормативных требований конкретной страны . Минимальные требования: 3 минуты при 134 °C (в ЕС: 5 минут при 134 °C) Максимальная температура стерилизации: 137 °C |

|  | Запрещается выполнять экспресс-стерилизацию инструментов, имеющих полости/просветы . ВНИМАНИЕ Используйте только одобренные автоклавы, соответствующие требованиям стандарта EN 13060 или EN 285. Применяйте процедуру стерилизации в соответствии со стандартом EN ISO 17665. Соблюдайте процедуру технического обслуживания автоклава, указанную изготовителем . Применяйте только рекомендованную процедуру стерилизации . Контролируйте эффективность стерилизации (целостность упаковки, отсутствие влаги, изменение цвета индикаторов стерилизации, физико-химические интеграторы, цифровая запись параметров цикла). Процедура стерилизации должна удовлетворять требованиям стандарта EN ISO 17665. Охладите компоненты перед извлечением . |
| --- | --- |
| Хранение: | Храните стерилизованные инструменты в сухом чистом месте без следов пыли, при невысокой температуре; условия хранения см . на этикетке и в инструкции по применению . ВНИМАНИЕ Стерильность не может быть гарантирована, если упаковка открыта, повреждена или влажная . Проверьте упаковку и угловой наконечник перед использованием (целостность упаковки, отсутствие влаги, срок годности). |
| ПРИМЕЧАНИЕ Инструкции, представленные выше, одобрены изготовителем медицинского изделия как способные подготовить медицинское изделие к использованию . Обработчик несет ответственность за получение желаемого результата обработки, фактически выполняемой с использованием оборудования, материалов и персонала предприятия, осуществляющего обработку . Это требует верификации и/или валидации и текущего мониторинга процесса . Любое несоблюдение обработчиком предоставленных инструкций также необходимо должным образом оценить на наличие эффективности и возможных неблагоприятных последствий . |  |

| Black oil | Черное смазочное масло |
| --- | --- |

Дезинфицируемые компоненты

| Дезинфицируемые компоненты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микромоторный наконечник | Зарядная станция | Адаптер |
| Измерительный кабель |  |  |
| Протрите все поверхности тканью, слегка смоченной этанолом для дезинфекции (этанол, объемный процент 70 - 80), не менее 2-х минут . Повторите 5 раз . |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ Запрещается использовать любое средство, за исключением этанола для дезинфекции (этанол, объемный процент 70 - 80). Запрещается использовать слишком большое количество этанола, поскольку его избыток может проникнуть внутрь устройства и повредить компоненты . |  |  |

13. Предупреждение об ошибке

| Overload Restart Motor. | При установке ограничения крутящего момента R.L или в процессе реверса на экране может появиться предупреждение о перегрузке . Это означает, что приложенная нагрузка превышает силу мотора . Нажмите основную кнопку включения, чтобы перезапустить мотор . |  |
| --- | --- | --- |
| Overheat See user manual. | Температура мотора превышает ожидаемую . Выключите мотор . Подождите охлаждения мотора не менее 5 минут . |  |
| HWFault See user manual. | Сбой аппаратного обеспечения устройства . Свяжитесь с дистрибьютором . |  |
| MotorFault See user manual. | Микромотор вышел из строя . Свяжитесь с дистрибьютором . |  |
| LowPower Please Charge. | Слишком низкий устройство | уровень заряда, немедленно зарядите |

| OverIoad | Перегрузка |
| --- | --- |
| Restart Motor | Перезапустить мотор |
| Overheat | Перегрев |
| See user manual | См . руководство пользователя |
| HWFault | Неисправность АО |
| See user manual | См . руководство пользователя |
| MotorFault | Неисправность мотора |
| See user manual | См . руководство пользователя |
| Low Power | Низкий уровень заряда |
| Please Charge | Зарядите батарею |

14. Поиск и устранение неисправностей

При  обнаружении  неисправности  проверьте  следующие  пункты,  прежде  чем  связаться  с дистрибьютором .  Если ни  один пункт не применим или проблема не устранена даже после принятия мер, возможно, устройство неисправно . Свяжитесь с дистрибьютором .

| Проблема |  | Причина |  | Способ устранения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство включается . | не | Батарея разрядилась . |  | Зарядите батарею . |  |  |  |
|  |  | Слишком быстрое нажатие основной кнопки включения . |  | Нажимайте основную включения более 0.5 сек . |  |  | кнопку |
| На зарядной базе не загорается светодиодный индикатор питания . |  | Используется ненадлежащий | адаптер . | Используйте адаптер . | оригинальный |  |  |
|  |  | Адаптер не подключен . |  | Проверьте подключение . |  |  |  |
|  |  | Вилка адаптера не вставлена в розетку . |  | Проверьте подключение . |  |  |  |
|  |  | В розетке нет электричества . |  | Проверьте подключение . |  |  |  |
| На экране не загорается индикатор батареи . |  | Микромотор установлен на зарядной базе в неправильном положении . |  | Проверьте микромотора . | направление |  |  |
|  |  | Зарядный штифт зарядной базы залипает . |  | Удалите мусор, скопившийся между подвижной частью и основание зарядного штифта . |  |  |  |
|  |  | Контакторы загрязнены . |  | Очистите поверхность контакторов . |  |  |  |
|  |  | Зарядная база вышла из строя . |  | Подключите непосредственно микромотору . дистрибьютором . |  | адаптер к рукоятке- Свяжитесь с |  |
| Экран микромотора не включается . |  | Микромотор вышел из строя . |  | Проверьте наличие звукового сигнала от мотора . Свяжитесь с дистрибьютором . |  |  |  |
| Мотор не вращается . |  | Включен режим M0: только функция апекслокатора . |  | Измените режим на M1 - M10. |  |  |  |

|  | Угловой засорен . | наконечник | Очистите или замените угловой наконечник . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мотор защищен системой или вышел из строя . |  | Проверьте наличие предупреждения об ошибке . |
| Мотор перестает работать при входе файла в канал . | Измерительный кабель подсоединен неправильно . |  | Проверьте соединение . |
|  | Загубник неправильно закреплен в углу рта пациента . |  | Проверьте соединение . |
|  | Функция автозапуска отключена . |  | Включите функцию автозапуска, если необходимо . |
| Невозможно остановить мотор . | Отключена функция автоматической остановки . |  | Нажмите основную кнопку включения для остановки мотора, при необходимости настройте функцию автоматической остановки . |
|  | Произошло замыкание | короткое внутри | Нажмите кнопку «S» для остановки мотора и свяжитесь с дистрибьютором . |
|  | микромотора или в шнуре микромотора . |  |  |
| Мотор внезапно начинает работать в процессе реверса . | Зависит от настройки ограничения крутящего момента . |  | Поверьте, достаточный ли показатель ограничения крутящего момента . |
|  | Установлено действие «Реверс» вблизи апекса . |  | Измените настройки, если в таком действии нет необходимости . |
|  | Установлен режим REV. |  | Измените настройки, если в таком режиме нет необходимости . |
| Мотор не выполняет реверс . | Установлен режим R.L. |  | Измените настройки, если в таком режиме нет необходимости . |
|  | Слишком параметры | высокие реверса | Измените настройки, если в таком параметре нет необходимости . |
|  | крутящего момента . |  |  |
|  | Действие вблизи апекса установлено на «Стоп» или «ВЫКЛ .» . |  | Измените настройки, если в таком действии нет необходимости . |

| Скорость мотора внезапно изменяется . | Действие вблизи апекса установлено на «Замедление» . |  | Измените настройки, если в таком действии нет необходимости . |
| --- | --- | --- | --- |
| Мотор попеременно переходит на вращение вперед и назад . | Установлен рабочий режим REC или ATC. |  | Измените настройки, если в таком действии нет необходимости . |
| Отсутствует звуковой сигнал . | Громкость установлена на 0. | звука | Установите громкость звука на 1, 2 или 3. |
| Раздается тревожный звуковой сигнал, но инструмент при этом не используется . | Установлен режим мотора REV или R.L. |  | Если это нужный режим, не обращайте внимания на звук . |
| Нестабильное измерение канала . | Сложная среда корневого канала . |  | Проверьте ситуацию в корневом канале . |
| Невозможно выполнить измерение . | Измерительный кабель, загубник или держатель файла подсоединены неправильно . |  | Проверьте соединение . |
|  | Отсутствие электрической проводимости между хвостовиком и файлом . |  | Используйте электропроводимый файл . |
|  | Ненадлежащая ситуация в корневом канале . |  | Проверьте среду в корневом канале . |

15. Время работы при полной зарядке и время зарядки варианта E-CONNECT S

Продолжительность  рабочего  времени  при  полной  зарядке  (при  нагрузке  на  максимальной скорости 1000 об/мин): не менее 5.5 часов . Требуемое время для полной зарядки: 2 ч ± 0.5 ч .

16. Размеры этикетки

Маркировка устройства . Размеры этикетки: 50x35 мм ±0.5 мм

Маркировка коробки . Размеры этикетки: 90x70 мм ±0.5 мм

17. Массогабаритные характеристики изделия и его компонентов

| Компонент | Вес | Габариты мм (±5%) |
| --- | --- | --- |
| Угловой наконечник | 45±5г | 62.4, d16.75 |

| Микромоторный наконечник | 126±6г | 132.2, d24.3 |
| --- | --- | --- |
| Адаптер | 82±8г | 35.3 x 26 x 72, длина кабеля 1200 |
| Держатель файлов | 7±2г | 208 x 64.8, d12.8 |
| Загубный крючок | 2.5±1г | 64 x 24.6, d2 |
| Измерительный кабель | 21±5г | 1500, d3.7 |
| Чехол | 1.8±0.5г | 64.2, d19.25 |
| Лубрикатор | 1.8±0.7г | 25, d8.8 |
| Зарядная станция | 221±10г | 93.8 x 90.9 x 62.7 |

18. Сведения о диапазоне и точности измерения расстояния до апекса, а также напряжении, силе  тока  и  форме  импульсов,  создаваемых  изделием  при  локализации  апикального сужения:

Точность функции измерения расстояния до апекса: ± 0.5 мм, диапазон измерения: от 3 мм до апекса

Сила тока: не является выходной характеристикой для изделия

Напряжение: 70±10 мВ

Форма импульсов: прямоугольная

19. Технические характеристики:

| Изготовитель | Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd (Китай) |
| --- | --- |
| Модель | E-CONNECT S |
| Размеры | 21.5 см x 17.5 см x 9 см ± 1 см (внешняя коробка) |
| Вес | 1 кг ± 10 % (в упаковке) |
| Угловой наконечник | Угловой наконечник совместим с вращающимися никель - титановыми эндодонтическими инструментами, оснащенными хвостовиком типа 1 диаметром 2.35 мм в соответствии со стандартом ISO 1797- 1:2011. Длина для фиксации: 11 мм (стандартный, длинный) или 12 мм (сверх длинный). Диапазон длины вращающегося инструмента: 11-31 мм . Рабочий диаметр вращающегося инструмента: ≦ 1.2мм |
| Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея: 3.7 В, 1500 мАч |

| Зарядка батареи |  | 5 В 1 A от зарядного устройства |
| --- | --- | --- |
| Питание зарядного устройства |  | 5 В 1 A от сетевого адаптера: – вход (100 ÷ 240) В, 50/60 Гц, (0.5 ÷ 0.2) А; – выход 5 В dc, 1 A |
| Диапазон крутящего момента |  | 0.5 Н ·см – 4 Н ·см . Допустимые отклонения: ± 10%. |
| Диапазон скоростей |  | 120 - 1000 об/мин . Допустимые отклонения: ± 5%. |
| Защита от поражения электротоком |  | Устройство с внутренним источником питания и рабочей частью типа BF. Класс II при зарядке батареи |
| Режим работы |  | Продолжительный |
| Защита оболочки |  | IPX0 |
| Программное обеспечение |  | Версия: E 1. 1.012, Дата: 12.04.2019, Класс B |
| Условия эксплуатации |  | Использовать: в закрытых помещениях Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C Относительная влажность: <80 % Рабочая высота <3000 м над уровнем моря Атмосферное давление: 70 кПа - 106 кПа |
| Условия транспортировки хранения | и | Температура окружающей среды: -20 °C ~ +55 °C Относительная влажность: 20 % - 80 % Атмосферное давление: 70 кПа - 106 кПа |

20. Таблицы электромагнитной совместимости (ЭМС)

| Руководство и декларация изготовителя - Электромагнитные излучения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство E-connect S предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже . Заказчик или пользователь E-connect S должен гарантировать использование устройства именно в такой среде . |  |  |
| Испытание на излучение | Соответствие требованиям | Электромагнитная среда – Руководство |

| Радиочастотное излучение, стандарт CISPR 11 | Группа 1 | E-connect S использует радиочастотную энергию исключительно для внутренней функции Уровень радиочастотного излучения очень низкий и не ведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования . |
| --- | --- | --- |
| Радиочастотное излучение, стандарт CISPR 11 | Класс B | E-connect S пригоден для использования в любых зданиях, включая жилые дома и здания, напрямую соединенные с коммунальными низковольтными сетями, предназначенными для энергоснабжения жилых зданий . |
| Эмиссия гармонических составляющих, МЭК 61000-3-2 | Класс A |  |
| Колебания напряжения / мерцающее излучение, МЭК 61000-3-3 | Соответствует |  |

| Руководство и декларация изготовителя – Устойчивость к электромагнитным помехам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство E-connect S предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже . Заказчик или пользователь E-connect S должен гарантировать использование устройства именно в такой среде . |  |  |  |
| Испытание на помехоустойчивость | Испытательный уровень по МЭК 60601 | Уровень соответствия требованиям | Электромагнитная среда – Руководство |
| Устойчивость к электростатическим разрядам (ЭСР), МЭК 61000-4-2 | +/- 8 кВ контактный разряд +/- 2 кВ, +/- 4 кВ, +/- 8 кВ, +/- 15 кВ в воздухе | +/- 8 кВ контактный разряд +/- 2 кВ, +/- 4 кВ, +/- 8 кВ, +/- 15 кВ в воздухе | Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки . Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30 %. |

| Устойчивость быстрым переходным процессам всплескам, МЭК 61000-4-4 |  | к и | ± 2 кВ 100 кГц частота повторения | ± 2 кВ 100 кГц частота повторения | Качество электропитания в сети должно соответствовать типичным условиям использования в коммерческих учреждениях или больницах . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скачок напряжения, МЭК 61000-4-5 |  |  | Междуфазное напряжение: ± 0.5 кВ, ± 1 кВ Между фазой и землей: ± 0.5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ | Междуфазное напряжение: ± 0.5 кВ, ± 1 кВ Между фазой и землей: ± 0.5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ | Качество электропитания в сети должно соответствовать типичным условиям использования в коммерческих учреждениях или больницах . |
| Падения напряжения, МЭК 61000-4- 11 Перепады напряжения, МЭК 61000-4- 11 |  |  | 0 % Ut; 0.5 цикла при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0 % Ut; 1 цикл и 70 % Ut; 25/30 циклов, синусоида фазы на 0° 0 % Ut; 250/300 циклов | 0 % Ut; 0.5 цикла при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0 % Ut; 1 цикл и 70 % Ut; 25/30 циклов, синусоида фазы на 0° 0 % Ut; 250/300 циклов | Качество электропитания в сети должно соответствовать типичным условиям использования в коммерческих учреждениях или больницах . Если пользователю устройства требуется непрерывная работа в условиях прерываний сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание устройства от источника бесперебойного питания или батареи |
| Магнитное расчетной | поле |  | 30 А/м 50 Гц или 60 Гц | 30 А/м 50 Гц или 60 Гц | Магнитное поле промышленной частоты должны находиться на уровне, соответствующем типичным условиям использования в коммерческих учреждениях или больницах . |
| промышленной частоты, МЭК 61000- 4-8 |  |  |  |  |  |
| Примечание: Ut: номинальное напряжение (напряжения). Например, 25/30 циклов означает 25 циклов при 50 Гц или 30 циклов при 60 Гц |  |  |  |  |  |

| Руководство и декларация изготовителя – Устойчивость к электромагнитным помехам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство E-connect S предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже . Заказчик или пользователь E-connect S должен гарантировать использование устройства именно в такой среде . |  |  |  |  |  |
| Испытание помехоустойчивость |  | на | Испытательный уровень по МЭК 60601 | Уровень соответствия требованиям | Электромагнитная среда – Руководство |
| Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, МЭК 61000-4-6 |  |  | 3 В 0.15 МГц - 80 МГц, 6 В; в промышленном, научном и медицинском диапазоне между 0.15 МГц и 80 МГц, 80 % AM при 1 кГц 3 В/м, 80 МГц - 2.7 ГГц, 80 % AM при 1 кГц | 3 В 3 В/м | Расстояние от портативных и мобильных высокочастотных средств связи до любой части E-connect S, включая кабели, не должно быть менее рекомендуемого пространственного разноса, рассчитанного с помощью формулы, применимой для частоты передатчика . Рекомендуемый минимальный пространственный разнос См . таблицу радиочастотного оборудования беспроводной связи «Рекомендуемый минимальный пространственный разнос» |
| Излучаемые магнитных полей, МЭК 61000-4-3 | радиоволны |  |  |  |  |
| Поля в ближней зоне радиочастотного оборудования беспроводной связи, |  |  | См . таблицу радиочастотного оборудования беспроводной связи «Рекомендуемый минимальный пространственный разнос» | Соответствует |  |
| МЭК 61000-4-3 |  |  |  |  |  |

| Рекомендуемый минимальный пространственный разнос |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегодня многие радиочастотные беспроводные устройства используются в различных медицинских учреждениях, где применяется медицинское оборудование и/или системы . Использование таких устройств в непосредственной близости от медицинского оборудования и/или систем может повлиять на безопасность и основные характеристики медицинского оборудования и/или систем . Устройство E-connect S было протестировано на испытательном уровне при испытаниях на помехоустойчивость, указанном в таблице ниже, и удовлетворяет соответствующим требованиям стандарта МЭК 60601- 1-2:2014. Заказчик и/или пользователь должны поддерживать минимальное расстояние между радиочастотным оборудованием беспроводной связи и E-connect S, как рекомендовано ниже . |  |  |  |  |  |  |
| Част ота пров еден ия исп ыта ний (МГ ц) | Част отн ый диап азон (МГ ц) | Обслуживание | Модуляция | Макси мальн ая мощно сть (Вт) | Рассто яние (м) | Испыт ательн ый уровен ь при испыт аниях на помехо устойч ивость (В/м) |
| 385 | 380 - 390 | Общеевропейская система транковой связи (TETRA) 400 | Импульсная модуляция 18 Гц | 1.8 | 0.3 | 27 |
| 450 | 430 - 470 | Общий мобильный радиосервис (GMRS) 460 Семейный радиосервис (FRS) 460 | ЧМ (FM) ± 5 кГц отклонение 1 кГц синус | 2 | 0.3 | 28 |
| 710 | 704 - 787 | Диапазон частот LTE 13, 17 | Импульсная модуляция 217 Гц | 0.2 | 0.3 | 9 |
| 745 |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  | 2 | 0.3 | 28 |

| 870 | 800 - 960 | Глобальная система для мобильной связи (GSM) 800/90, Общеевропейская система транковой связи (TETRA) 800, Интегрированная система мобильной связи (iDEN) 820, Множественный доступ с кодовым разделением (CDMA) 850, диапазон частот LTE 5 | Импульсная модуляция 18 Гц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930 |  |  |  |  |  |  |
| 1720 | 1700 - 1990 | Глобальная система для мобильной связи (GSM) 1800; Множественный доступ с кодовым разделением (CDMA) 1900; Глобальная система для мобильной связи (GSM) 1900; стандарт DECT; диапазон частот LTE 1, 3, 4, 25; Универсальная мобильная телекоммуникационна я система (UMTS) | Импульсная модуляция 217 Гц | 2 | 0.3 | 28 |
| 1845 |  |  |  |  |  |  |
| 1970 |  |  |  |  |  |  |
| 2450 | 2400 - 2570 | Блютус (Bluetooth), беспроводная локальная сеть WLAN, 802.11 b/g/n, радиочастотная идентификация (RFID) 2450, диапазон частот LTE 7 | Импульсная модуляция 217 Гц | 2 | 0.3 | 28 |
| 5240 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 9 |

| 5500 | 5100 - 5800 | Беспроводная локальная сеть WLAN 802.11 a/n | Импульсная модуляция 217 Гц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5785 |  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ

1.      Использование   аксессуаров,   и   кабелей,   не   указанных   либо   не   предоставленных производителем E-connect S, может приводить к повышению электромагнитного излучения либо снижению устойчивости E-connect S к электромагнитным помехам и, как следствие, к

его неправильной работе .

Сведения о кабеле:

| Название кабеля | Длина кабеля (м) | Экранированный или нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель адаптера | 1.2 | Нет | / |
| Измерительный кабель | 1.5 | Нет | / |

2.      Использования  E-connect  S рядом  с другим  оборудованием  или  его установки  поверх другого оборудования следует избегать, поскольку это может приводить к неправильной работе устройства . Если все-таки возникла такая необходимость, E-connect  S и другое оборудование следует контролировать, чтобы убедиться в его нормальной работе .

21. Пояснительная информация

Срок службы 3 года с моменты продажи (ввода в эксплуатацию)

Гарантия Гарантия производителя – 12 месяцев с момента его продажи (ввода в эксплуатацию). В течение 12 месяцев с момента его продажи (ввода в эксплуатацию) производитель или его уполномоченный представитель обязуется бесплатно произвести ремонт изделия или произвести замену, если оно оказалось ненадлежащего качества .

Утилизация Упаковка подлежит переработке . Металлические части изделия утилизируются как металлолом . Синтетические материалы, электрические компоненты и платы утилизируются как электрические отходы . Литиевые батареи утилизируются как особые отходы в соответствии с положениями, применяемыми к утилизации такого рода отходов в стране

эксплуатации изделия . При утилизации изделия необходимо принимать во внимание и соблюдать местные правила, нормы и законы в отношении утилизации и уничтожения .

22. Перечень применяемых производителем стандартов:

EN 1640:2009

EN ISO 14457:2017

EN ISO 13485:2016

EN ISO14971:2012

EN 60601- 1:2006+A1:2013

EN 60601- 1-2:2015

EN 62304:2006+A1:2015

ISO 10993- 1:2018

ISO 10993-5:2013

ISO 10993- 10:2010

ISO 7785-2-2011

EN 60601- 1-6:2010 + A1: 2015

EN 62366- 1:2015

EN ISO17665- 1:2006

EN 1041:2008+A1:2013

EN ISO 17664:2017

EN ISO 15223- 1:2016

EN ISO 7405:2018

EN 80601-2-60:2015

EN ISO 7153- 1:2016

EN ISO 13402:2000

EN ISO 780:2015

MEDDEV 2.7/1 rev.4: 2016

MDD 93/42/EEC +2007/47/EC

MEDDEV 2.12- 1 rev. 8: 2013

23.   Информация,   необходимая  для   идентификации   медицинского   изделия   с   целью получения безопасной комбинации:                                                                                                     “Мотор эндодонтический для работы с вращающимися никель -титановыми инструментами E- CONNECT  S”  применяется  в  сочетании  с  эндодонтическими  инструментами  (файлами), предназначенными для прохождения и обработки корневого канала зуба .

24. Информация о последнем пересмотре эксплуатационной документации:

Настоящая эксплуатационная документация была пересмотрена и актуализирована 01 мая 2021 г .

25. Контактная информация:

Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd (Китай)

Адрес: Адрес: No. 99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China (Китай).

Телефон: +86-0519-85962691

Email:Info@sifary.com

Веб-сайт:www.eighteeth.com

Уполномоченный представитель в ЕС: «Ллинс Сервис энд Консалтинг ГмбХ» (Llins Service & Consulting GmbH)                                                                                                                                       Тел .: +49 175 4870819

Адрес: Обере Зеегассе, 34/2, 69124, Гейдельберг, Германия (Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Germany)

Электронная почта:Llins.Service@gmail.com